

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппа СВ - Приборы)**    **ОКПД 2:** 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **Заказчик:** АО «ПКС-Тепловые сети»   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»** | | | | |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Сигнал-4КМ - газоанализатор кислорода и метана (или углеводородов)** | Технические характеристики переносного газоанализатора СИГНАЛ-4КМ  |  |  | | --- | --- | | **Характеристики** | **Значения** | | Концентрации взрывоопасных газов и паров: |  | | - метана и других углеводородов, % НКПР | 0 - 50 | | - кислорода, % объёмной концентрации | 14 - 24 | | Пороги срабатывания сигнализации, установленные изготовителем, для: |  | | - метана и других углеводородов, % НКПР | 20 | | - кислорода, % об., не менее | 18 | | Предел основной абсолютной погрешности измерений для: |  | | - метана и других углеводородов, % НКПР | ± 5 | | - кислорода, % об. | ± 1 | | Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °С, не более, для: |  | | - метана и других углеводородов, % НКПР | ± 2,5 | | - кислорода, % об. | ± 0,5 | | Дополнительная погрешность при изменении относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при 35 °С, не более, для: |  | | - метана и других углеводородов, % НКПР | ± 2,5 | | - кислорода, % об. | ± 0,5 | | шт | 4 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А